KYP-LUGB智能涡街流量计

智能涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计。由于它具有其它流量计不可兼得的优点，自七十年代以来得到了迅速发展，据有关资料显示，现在日本，欧美等发达国家使用涡街流量计的比例大幅度上升，已广泛应用于各个领域。将在未来流量仪表中占主导地位，是孔板流量计最理想的替代产品。 
 智能涡街流量计适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的质量流量和体积流量。
智能涡街流量计特点：
★结构简单而牢固，无可动部件，可靠性高，长期运行十分可靠。
★ 安装简单，维护十分方便。
★ 检测传感器不直接接触被测介质，性能稳定，寿命长。 
★ 输出是与流量成正比的脉冲信号，无零点漂移，精度高。
★ 测量范围宽，量程比可达
★压力损失较小，运行费用低，更具节能意义。
★ 在一定的雷诺数范围内，输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响，仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关，测量流体体积流量时无需补偿，调换配件后一般无需重新标定仪表系数。 
★应用范围广，蒸汽、气体、液体的流量均可测量.
智能涡街流量计工作原理：

在流体中设置三角柱型旋涡发生体，则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡，这种旋涡称为卡门涡街，如图(一)所示。

旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f，被测介质来流的平均速度为V，旋涡发生体迎流面宽度为d，表体通径为D，根据卡曼涡街原理，有如下关系式:

f=St.V/〔（1-1.25d/D）d〕

式中：

f－发生体一侧产生的卡门旋涡频率

St－斯特罗哈尔数

V－流体的平均流速

d－柱体流面宽度

D-管道内径

在漩涡发生体中装入电容检测探头或压电检测探头及相应匹配电路，即可构成电容检测式涡街流量/传感器或压电检测式涡街流量传感器。
智能涡街流量计技术指标：

| 测量介质 | 液体、气体、蒸汽（单相介质或可以认为是单相的介质） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 饱和蒸汽在干度≥85%时，可以认为是单相介质 |  |
| 介质温度(℃) | -40～+300； 350～450（电容式，协议订货） |  |
| 介质压力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0Mpa的规格协议订货 |  |
| 允许振动加速度 | 电容式传感器:1.0～2.0g 压电式传感器：≤0.2g |  |
| 不确定度 | 1.0级 1.5级 2.5级 |  |
| 量程比 | 8:1 10:1 15:1 |  |
| 流量范围 | 液体：0.35~7.0m/s 气体：5.0~60.0m/s 蒸汽：6.0~70.0m/s |  |
| 规 格 | 满管式 | 法兰卡装式规格为DN15-DN300 |
|  | 插入式 | DN200-DN1500（超过DN1500可特殊订货） |
| 材 质 | 304，其他材质协议订货 |  |
| 雷 诺 数 | 正常2×10³~7*10 扩展1*10~7*10 |  |
| 阻力系数 | 满管式Cd≤2.6 |  |
| 防护等级 | 普通型：IP65 潜水型：IP68 |  |
| 防爆等级 | 本质安全型：EX（ia）ⅡCT2-T5 隔爆型：ExdⅡBT2-T5 |  |
| 环境条件 | 环境温度 | -40℃~+55℃（非防爆场所） -25℃~+55℃（防爆场所） |
|  | 相对湿度 | ≤90% |
|  | 大气压力 | 86~106kPa |
| 供电电源 | 脉冲型12VDC～ +24VDC 电流型 12VDC～+24VDC 4-20mA 电池供电3.6V |  |
| 输出信号 | 频率脉冲信号2~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥5V |  |
|  | 二线制4-20mA信号 防爆型负载≤300Ω 非防爆型负载≤500Ω |  |

智能涡街流量计选型表：

| 型 谱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涡街流量仪表 |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传感器 |
| 检测 方式 |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  | 压电式传感器 |
|  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  | 电容式传感器 |
| 连接方式 |  |  | 1 | 仅对满管型 |  |  |  |  |  |  | 法兰连接型 |
|  |  |  | 2 | 仅对满管型 |  |  |  |  |  |  | 法兰卡装型 |
|  |  |  | 3 | 仅对插入型 |  |  |  |  |  |  | 简易插入型 |
|  |  |  | 4 | 仅对插入型 |  |  |  |  |  |  | 球阀插入型 |
| 测量介质 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 液体 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 气体 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 蒸汽 |
| 公称通径 |  |  |  |  | 02 … 30 |  |  |  |  |  | DN25 … 单位：mm DN300 |
| 使用环境 | P |  |  |  | 普通型 |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  | 防爆型 |  |  |  |  |  |  |
| 输出信号 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 脉冲输出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4～20mA电流输出，液晶显示 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | RS-485通讯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 电池供电，不带温度、压力补偿 |
| 选型 说明 | 例如： LUGE2405-P2 满管型电容式涡街流量仪表，法兰卡装型连接，介质为蒸汽 仪表通径为DN50,普通 4～20mA电流信号输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |